1. 血管显像仪;预算5万，数量1台；1.识别血管深度不小于8mm，图像对位精度≤0.15mm，图像解析速度≥30帧/秒，分辨率高于854\*480；2.四档深度提示；3.电池续航大于3小时，4.手持或悬挂式等。

二、高性能空气洁净灭菌机；预算9.8万，数量1台；1.主机壳体选用完全不燃烧的金属材质，设备内部不带紫外线灯管；2.风速（五档）可调，带万向轮、可移动；3.洁净空气量：颗粒物CADR值≥1020m³/h，采用的空气净化灭菌技术对脓肿分枝杆菌的杀灭率为100%，设备工作时风口5cm处臭氧释放量：≤0.003mg / m34.消毒因子强度（DC-12000V～DC-10000V之间）；5.采用强化介质灭菌模块，带自洁净功能，有效防止细菌、真菌、病毒在过滤器上残留形成二次污染等。

三、高效辐射烧伤治疗机，预算12万，数量1台；1.采用增效专利技术，光量子辐射照度≥200mw/cm²专用温控装置，升降平稳过度；2.遥控定时辐射治疗，具有锁机功能，低电压智能化控制，轻触按键操作面板及红外遥控双向控制；3.三区控制、有级温度可调；4.适合大面积烧、烫伤病人，悬浮床、翻身床、普通病床均可配合使用等。

四、气压床垫，预算4.8万，数量1套；1.3D 材料、太空记忆绵、高分子弹性支撑材料、高密度弹性支撑材料等组成；2.波动0.5-3分钟可调，翻身5-15分钟可调；3.可设定时间自动翻身，自动翻身循环时间可在 30min--120min 可调，翻身姿态保持：5-15分钟可调，4小时、8小时、12小时、连续；5.床垫有12组气囊，可分区波动，波动循环时间：0.5-3分钟可调， 翻身充气压力三档可调等。